- Specifikace předmětu plnění Název výběrového řízení: - Dodávka testovacích proužků pro „glukometry a glukometrů I.“ Zadavatel výběrového řízení: Název: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Sídlo: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, Karviná Zastoupení: Ing. Ivo Žolnerčík , ředitel IČ: 008 448 53 Číslo položky; Název položky e-aukce; Doplňující informace; MJ; Počet MJ/4 roky. - část A. – Glukometry a testovací proužky pro glukometry. - 1; Glukometr – výpůjčka přístroje zdarma včetně proškolení. - Požadované funkce: - Napájení vyměnitelnými bateriemi běžně dostupnými na trhu - Jasný, barevný a dobře čitelný podsvícený display umožňující odečítání výsledků i za sníženého osvětlení včetně barevné signalizace - Automatické zapnutí přístroje vložením měřícího proužku - Automatické vypnutí přístroje vyjmutím měřícího proužku - Měření glykemie kapky plné krve - Technologie automatického nasátí vzorku do proužku - Technologie provedení tzv. „druhého nasátí“ vzorku do stejného proužku - Automatický start měření nasátím vzorku - Měření v hodnotách Si (mmol/L) - Měřící rozsah v minimálním rozmezí 0,6-33.3 mmol/L - Provoz bez kalibračních proužků - Max. chyba měření ± 10% od náležité hodnoty - Rozsah pracovních teplot okolního prostředí alespoň 5-45 ˚C, včetně upozornění při překročení těchto hodnot - Biosenzorická technologie měření - Kalibrace glukometru na žilní plasmu (kalibrace-plasma) - Nekalibrační glukometr - Akreditovaná možnost odběru z alternativních míst (např. paže, předloktí apod.) - Paměť minimálně 150 měření včetně data a času - Enzym FAD-GDH * - Glukometr neinterferuje s maltózou ** - Rozsah hematokritu min. 20-60% *** - Garance přesnosti měření < 15% , splnění EN ISO 15197: 2015 - Glukometry mající povrch, který lze bezpečně dezinfikovat a čistit vlhkou cestou. - Doba měření max. 5 sec. - Minimálně 1000 měření bez potřeby výměny baterií - Možnost kontroly měření firemními kontrolními roztoky na více hladinách - Paměť minimálně na 800 posledních měření včetně data a času měření - Vysokofrekvenční technologie Bluetooth pro přenos výsledků do PC; *Interference maltózy: Za normálních okolností se maltóza v krvi nevyskytuje. Maltóza přijatá požitím se před absorpcí ve střevě hydrolyzuje na glukózu. Maltóza se však vyskytuje v krvi pacientů s parenterálně podávanou léčbou obsahující maltózu, například některými imunoglobulinovými preparáty. Také icodextrin používaný v dialyzačních roztocích se při parenterálním podání, v případě peritoneální dialýzy intraperitoneálním, přeměňuje na malé glukózové polymery (molekuly maltózy (G2), maltotriózy (G3) a maltotetraózy (G4)). Při použití chemických principů citlivých na interferenci maltózy jsou tyto polymery mylně interpretovány jako glukóza. **Rozsah hematokrit: Hematokrit je poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu. Běžně můžeme naměřit ženy 35-46, muži 39-51, děti 24-64. Při Chudokrevnosti může být i nižší ! *** Enzym FAD-GDH : Díky použitému enzymu GDH-FAD, který není ovlivňován parciálním tlakem kyslíku v krvi, se může k vyšetření hladiny krevní glukózy použít nejen vzorky kapilární, ale také plné venózní krve. Minimalizuje vliv více než 20 interferujících látek včetně maltózy a galaktózy.; - Ks; - 100. - 2; Testovací proužky pro glukometry - rychlo nasávací - bez kódování - samonasávací proužky s kontrolou nasátého objemu ( s možností opravného nasátí ) - velikost krevního vzorku do 0,6 μl; - Ks; - 123 000. - část B. – Lanceta jednorázové pro odběr kapilární krve. - 3; Lancety jednorázové pro odběr kapilární krve. - Jednorázové, bez použití vystřelovacího pera. - Sterilní - ochranný kryt jehly. - Bezpečnostní mechanismus zabraňující zpětnému poraněné pacienta či personálu hrotem jehly. - Hrot jehly musí být bezpečně ukryt v těle lancety bez možnosti opakovaného použití - Hrot z nerezavějící chirurgické oceli - Sterilizace provedena Gama zářením - Speciální technologie broušení hrotu jehly zajišťující bezbolestný vpich - Speciální technologie broušení hrotu jehly zabraňující traumatizaci místa vpichu - K použití u novorozenců s doporučenou délkou hrotu min. od 0,85 mm (Doporučení světové zdravotnické organizace WHO) - K použití pro dospělé s délkou vpichu max. do 2,2 mm (Doporučení světové zdravotnické organizace WHO) - Rozlišení jednotlivých velikostí dle hloubky vpichu – barevné rozlišení nebo manuální nastavení hloubky vpichu - Přednastavená hloubka vpichu – nelze ji ovlivnit - Mechanismus omezující či vylučující mačkání prstu a tím zamezení zkreslení výsledků řady analytů - Velikost jehly: od 17 – 30 G (17,21,23,25,28,30G) - Hloubka vpichu 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm.; - ks; - 167 200.