## Minimální technické pož 8 Clas1
Měřicí souprava pro certifikaci kabeláže (Tier 1 a Tier 2) |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Technická specifikace:
Skupina | Položka | Specifikace | Splňuje | Důkaz/Odkaz
A | Funkční požadavky - platforma(hlavní + vzdálená jednotka)
2x platforma pro ovládání měřících modulů
| Ovládání měřícího přístroje přes dotykovou obrazovku (dotyková obrazovka na obou platformách: Main & Remote) | kapacitní dotykové obrazovky
| Úhlopříčka displeje minimálně 5 palců | nejméně 5 palců
| Kamera - zabudovaná v platformě nebo samostatná inspekční kamera s AF, možnost přidání fotky ke každému jednotlivému náměru a protokolu, možnost pojmenování náměru skenem barkódu na zásuvce | nejméně 3MP
| Vnitřní paměť | nejméně 2500 MB
| Rozhraní pro export dat | 1 x USB (host) + možnost připojení k PC (USB device / Wi-Fi / Ethernet )
| Síťové rozhraní pro integraci / update / export | Ethernet RJ45 nebo rovnocenné (např. Wi-Fi)
| Remote režim | Vzdálená jednotka musí umět obousměrnou komunikaci, spouštět měření, ukládat výsledky a zobrazit PASS/FAIL a detailní výsledky
| Napájení | Výdrž min. 6 hodin aktivní práce na baterii u obou jednotek
B | Metalická kabeláž – Tier 1
Měření a rozsah
| Certifikace metalické kabeláže minimálně do Class I, II / Cat 8 s frekvenčním rozsahem min. 100 kHz až 2000 MHz | ISO/IEC 11801 series Class D, E, EA, I TIA 568.2-E
Channel adaptéry pro Cat6A
| Channel adaptéry pro Cat8 | RJ45
Normy / přesnost
| Přesnost měření | IEC 61935-1 Level VI
| DCRU | Podpora měření DCRU: v rámci páru i mezi páry
| SPE | volitelně
C | Optická kabeláž Tier 1 (OLTS) – certifikace MM i SM
| Vlnové délky port SM | 1310/1550nm
| Vlnové délky port MM | 850/1300nm
| OLTS (zdroj + power meter) – MM/SM | ISO/IEC 14763-3; MM dle TIA-526-14-D / IEC 61280-4-1 (EF compliant pomocí certifikovaných propojovacích kabelů dodaných výrobcem), SM dle TIA-526-7-A / IEC 61280-4-2; automatické bilaterální měření; 850/1300nm (MM), 1310/1550nm (SM).
| Konektory/redukce | patchcordy/redukce na LC, SC, E2000
| Inspekční mikroskop | mikroskop s možností ukládání snímků před/po čištění, automatické vyhodnocení PASS/FAIL dle IEC 61300-3-35
D | Optická kabeláž Tier 2 (OTDR) MM i SM
| OTDR – SM | 1310/1550nm; dynamický rozsah ≥29dB; kalibrace dle IEC 61746-1; event map
| OTDR – MM | 850/1300nm; dynamický rozsah ≥26dB; event map
| Launch patchcordy | SM a MM (min. 150m SM, 100m MM), konektory LC/SC + redukce na E2000
| Tail patchcordy | SM a MM, konektory LC/SC + redukce na E2000
| Event dead zone | ≤ 0,8 m (SM), ≤ 1,5 m (MM)
| Attenuation dead zone | ≤ 3–4 m
E | Obecné
Export OTDR tras a protokolů, identifikace událostí (konektory/spoje/ohyby) a jejich tabulka
| SW pro PC pro: správu projektů, hromadné generování protokolů (PDF), export výsledků (např. CSV) a archivaci. | licence

## Minimální technické pož 8 Clas2
Měřicí souprava pro certifikaci kabeláže (Tier 1 a Tier 2) |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Technická specifikace:
Skupina | Položka | Specifikace | Splňuje | Důkaz/Odkaz
A | Funkční požadavky - platforma(hlavní + vzdálená jednotka)
2x platforma pro ovládání měřících modulů
| Ovládání měřícího přístroje přes dotykovou obrazovku (dotyková obrazovka na obou platformách: Main & Remote) | kapacitní dotykové obrazovky
| Úhlopříčka displeje minimálně 5 palců | nejméně 5 palců
| Kamera - zabudovaná v platformě nebo samostatná inspekční kamera s AF, možnost přidání fotky ke každému jednotlivému náměru a protokolu, možnost pojmenování náměru skenem barkódu na zásuvce | nejméně 3MP
| Vnitřní paměť | nejméně 2500 MB
| Rozhraní pro export dat | 1 x USB (host) + možnost připojení k PC (USB device / Wi-Fi / Ethernet )
| Síťové rozhraní pro integraci / update / export | Ethernet RJ45 nebo rovnocenné (např. Wi-Fi)
| Remote režim | Vzdálená jednotka musí umět obousměrnou komunikaci, spouštět měření, ukládat výsledky a zobrazit PASS/FAIL a detailní výsledky
| Napájení | Výdrž min. 6 hodin aktivní práce na baterii u obou jednotek
B | Metalická kabeláž – Tier 1
Měření a rozsah
| Certifikace metalické kabeláže minimálně do Class I, II / Cat 8 s frekvenčním rozsahem min. 100 kHz až 2000 MHz | ISO/IEC 11801 series Class D, E, EA, I, II, TIA 568.2-E
Channel adaptéry pro Cat6A
| Channel adaptéry pro Cat8 | RJ45/TERA/GG45
Normy / přesnost
| Přesnost měření | IEC 61935-1 Level VI
| DCRU | Podpora měření DCRU: v rámci páru i mezi páry
| SPE | volitelně
C | Optická kabeláž Tier 1 (OLTS) – certifikace MM i SM
| Vlnové délky port SM | 1310/1550nm
| Vlnové délky port MM | 850/1300nm
| OLTS (zdroj + power meter) – MM/SM | ISO/IEC 14763-3; MM dle TIA-526-14-D / IEC 61280-4-1 (EF compliant pomocí certifikovaných propojovacích kabelů dodaných výrobcem), SM dle TIA-526-7-A / IEC 61280-4-2; automatické bilaterální měření; 850/1300nm (MM), 1310/1550nm (SM).
| Konektory/redukce | patchcordy/redukce na LC, SC, E2000
| Inspekční mikroskop | mikroskop s možností ukládání snímků před/po čištění, automatické vyhodnocení PASS/FAIL dle IEC 61300-3-35
D | Optická kabeláž Tier 2 (OTDR) MM i SM
| OTDR – SM | 1310/1550nm; dynamický rozsah ≥ 29dB; kalibrace dle IEC61746-1; event map
| OTDR – MM | 850/1300nm; dynamický rozsah ≥26dB; event map
| Launch patchcordy | SM a MM (min. 150m SM, 100m MM), konektory LC/SC + redukce na E2000
| Tail patchcordy | SM a MM, konektory LC/SC + redukce na E2000
| Event dead zone | ≤ 0,8 m (SM), ≤ 1,5 m (MM)
| Attenuation dead zone | ≤ 3–4 m
E | Obecné
Export OTDR tras a protokolů, identifikace událostí (konektory/spoje/ohyby) a jejich tabulka
| SW pro PC pro: správu projektů, hromadné generování protokolů (PDF), export výsledků (např. CSV) a archivaci. | licence

## BOM
Měřicí souprava pro certifikaci kabeláže (Tier 1 a Tier 2)
Bill of Materials
Položka | Výrobce | P/N, SKU | Popis | Počet

## Obecné
Práce obecně
Dodávka | dodávka na místo předání (doprava do lokality)
Aktualizace | aktualizace firmware v jednotlivých zařízeních
Zaškolení | zaškolení obsluhy (v rozsahu 1 člověkodne) ON-SITE
Kalibrace/záruka | cena včetně nákladů na kalibraci a záruku na 36 měsíců