## List1
Příloha č. 5
"Pořízení endoskopické technologie a radiofrekvenční generátor pro ORL" část 1
Číslo spisu: OPA/Hal/2026/12/přístroje ORL
Číslo zakázky: P26V00000102
žlutě podbarvené buňky vyplní účastník
Účastník ZŘ
Název:
Sídlo:
IČO:
TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ K VYPLNĚNÍ ÚČASTNÍKEM:
P.č. | Zařízení / Požadovaný minimální technický parametr zadavatele | Splňuje (ANO / NE) | Konkrétní nabízený parametr a přesný typ/model zařízení
1. | ZOBRAZOVACÍ MONITOR (1 ks) |  | Výrobce/Typ:
1.1 | Panel: LCD s aktivní maticí
1.2 | Velikost obrazu (úhlopříčka): minimálně 789 mm (odpovídá 31 1/8 palce)
1.3 | Rozlišení (H × V): minimálně 4096 x 2160 pixelů (4K rozlišení)
1.4 | Poměr stran (Aspekt): 17:9
1.5 | Jas (specifikace panelu): minimálně 770 cd/m² (typicky)
1.6 | Kontrastní poměr: minimálně 1450:1
1.7 | Reprodukce barev: přibližně 1,073 miliardy barev (10-bitové zpracování)
1.8 | Pozorovací úhel (specifikace panelu): minimálně 89°/89°/89°/89° (typicky)
1.9 | Video vstupy digitální: minimálně 1x HDMI (kompatibilní s HDCP 1.4) a 1x DVI-D
1.10 | Video vstupy SDI: minimálně 5x 3G/HD/SD-SDI
1.11 | Video výstupy digitální: minimálně 1x DVI-D (při vypnutí HDCP)
1.12 | Video výstupy SDI: minimálně 5x BNC (3G-SDI)
2. | VIDEO-PROCESOR (1 ks) |  | Výrobce/Typ:
2.2 | Certifikace: Zdravotnický prostředek (medicínská certifikace pro klinický provoz)
2.3 | Výstupní zobrazení: Minimálně FullHD (1920x1080p)
2.4 | Digitální zoom: Nastavitelný minimálně v 6 stupních (v rozsahu 1,0 až 2,0 s krokem po 0,2)
2.5 | Výstupní konektory: Minimálně 1x HDMI a 2x SDI (3G/HD)
2.6 | Vyvážení bílé: Možnost nastavení automaticky i ručně (přes čelní panel procesoru nebo pomocí tlačítek na kamerové hlavě/endoskopu)
2.7 | Obrazové funkce: Integrovaná funkce zmrazení obrazu (Freeze)
2.8 | Manipulace s obrazem: Možnost rotace obrazu o 180° a možnost vertikálního i horizontálního zrcadlení
2.9 | Uživatelské profily: Možnost registrace a uložení minimálně 20 uživatelských předvoleb
2.10 | Kompatibilita: Plná kompatibilita s kamerovými hlavami, flexibilními endoskopy a videolaparoskopy Olympus
2.11 | Ovládání ze sterilního pole: Možnost ovládání základních funkcí procesoru tlačítky na připojeném videoendoskopu nebo kamerové hlavě
2.12 | Integrovaná paměť: Vnitřní úložiště o kapacitě minimálně 8 GB pro archivaci snímků a videí přes USB rozhraní
2.13 | Speciální režim zobrazení: Podpora úzko-pásmového zobrazení (NBI či ekvivalent) pro zvýraznění vaskulárních struktur
2.14 | Princip osvětlení vlnových délek: Využití specifických spekter centrovaných kolem cca 415 nm (modré světlo) a 530–540 nm (zelené světlo) na principu filtrace světla
2.15 | Hardwarová příprava: Integrovaná funkce pro budoucí softwarové rozšíření o režim stroboskopie bez nutnosti montáže externího HW
3. | KAMEROVÁ HLAVA (1 ks) |  | Výrobce/Typ:
3.1 | Snímací prvek: 3-čipová Full HD kamerová hlava (technologie CMOS nebo ekvivalent)
3.2 | Rozlišení: Nativní Full HD 1080p
3.3 | Optický zoom: Integrovaný optický zoom s minimálně 2x zvětšením
3.4 | Konektivita optik: Očnicový adaptér umožňující připojení standardních rigidních optik a flexibilních fibroskopů
3.5 | Podpora zobrazení kapilár: Hardwarová i softwarová podpora úzko-pásmového zobrazení pro zvýraznění slizničních kapilár a tkáňových struktur
3.6 | Ovládací prvky: Minimálně 3 integrovaná programovatelná tlačítka na těle kamerové hlavy
3.7 | Údržba a dezinfekce: Autoklávovatelné provedení pro sterilizaci parou
4. | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ (1 ks) |  | Výrobce/Typ:
4.1 | Provedení: Kompaktní medicínské nahrávací zařízení s integrovaným informačním LCD displejem o úhlopříčce minimálně 3,5“
4.2 | Režimy nahrávání: Ukládání statických snímků (foto) a videozáznamu až do 1080p, včetně podpory 3D videa a audio stopy
4.3 | Formáty dat: Statické snímky v JPEG a DICOM; video ve formátu MPEG-4 AVC/H.264
4.4 | Konektivita video vstupů: Možnost připojení různých zdrojů signálu (minimálně S-Video, DVI, HD-SDI) s funkcí automatického výběru aktivního zdroje
4.5 | Identifikace pacienta: Možnost zadávání pacientských dat přímo přes připojenou klávesnici
4.6 | Redundance zápisu: Podpora současného paralelního nahrávání na 2x externí USB média (flashdisk/HDD) a zároveň na interní disk
4.7 | Interní úložiště: Integrovaný pevný disk (HDD/SSD) o kapacitě minimálně 1000 GB s možností dodatečného exportu dat na USB
4.8 | Síťové funkce: Podpora nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí (protokoly FTP a CIFS) přes rozhraní LAN RJ-45 (1000 Mbit/s)
4.9 | Nemocniční síť PACS: Plná konektivita PACS – podpora standardů DICOM Storage (C-Store) a DICOM Modality Worklist (MWL) včetně licencí
4.10 | Bezpečnost dat: Systém nouzového bezpečného vypnutí při výpadku napájení bez rizika ztráty či poškození aktuálně nahrávaného souboru
4.11 | Ovládání a kontrola: Možnost spuštění nahrávání z tlačítek kamerové hlavy a zpětná kontrola pořízených dat na vestavěném LCD displeji
4.12 | Fyzické parametry: Hmotnost maximálně 2,7 kg, kompaktní rozměry odpovídající cca 210 x 235 x 88 mm
5. | ENDOSKOPICKÝ VOZÍK (1 ks) |  | Výrobce/Typ:
5.1 | Konstrukce: Mobilní vozík určený pro stabilní umístění a zapojení všech poptávaných komponent sestavy
5.2 | Podvozek: Antistatická kolečka, minimálně 2 kolečka vybavená mechanickou brzdou
5.3 | Povrchová úprava: Speciální lak v provedení MAT (odolný vůči dezinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví)
5.4 | Příslušenství vozíku: Součástí dodávky je polohovatelný kloubový držák monitoru a dedikovaný bezpečný držák pro flexibilní videoendoskop
6. | VIDEO-RHINOLARYNGOSKOP (1 ks) |  | Výrobce/Typ:
6.1 | Snímací technologie: Integrovaný digitální čip (CCD/CMOS) umístěný přímo na distálním (vzdáleném) konci endoskopu
6.2 | Rozměry zaváděcí části: Vnější průměr na distálním konci maximálně 3,9 mm; celková délka pracovní části minimálně 300 mm
6.3 | Optické parametry: Zorné pole minimálně 110°; hloubka ostrosti (pozorovací vzdálenost) v rozsahu minimálně 5 mm až 50 mm
6.4 | Angulace (ohyb): Ohyb distálního konce minimálně 130° směrem nahoru
6.5 | Diagnostický režim: Plná podpora úzko-pásmového zobrazení (vlnové délky 415 nm a 540 nm) pro včasnou slizniční diagnostiku onkologických změn v ORL
6.6 | Ovládací prvky: Minimálně 4 programovatelná tlačítka na těle endoskopu pro dálkové ovládání funkcí procesoru/záznamu
6.7 | Bezpečnost: Součástí dodávky přístroje je kompatibilní mechanický nebo digitální tester těsnosti endoskopu
Potvrzuji, že námi nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené minimální technické parametry požadované zadavatelem. Beru na vědomí, že nesplnění kteréhokoliv z parametrů nebo uvedení nepravdivých údajů má za následek okamžité vyloučení z výběrového řízení.
Podpis oprávněné osoby/el. podpis