## List1
Příloha č. 6
"Pořízení endoskopické technologie a radiofrekvenční generátor pro ORL" část 2
Číslo spisu: OPA/Hal/2026/12/přístroje ORL
Číslo zakázky: P26V00000102
žlutě podbarvené buňky vyplní účastník
Účastník ZŘ
Název:
Sídlo:
IČO:
TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ K VYPLNĚNÍ ÚČASTNÍKEM:
P.č. | Požadovaný minimální technický parametr | Splňuje (ANO / NE) | Konkrétní nabízený parametr a přesný typ/model zařízení
1. | HLAVNÍ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA GENERÁTORU
1.1 | Pracovní frekvence přístroje: pevně stanovená na 4 MHz pro minimální termické poškození tkání
1.2 | Maximální výstupní výkon generátoru: minimálně 100 W
1.3 | Oblasti klinického využití: Konstrukční a funkční určení pro operativu v ORL, plastické a estetické chirurgii
2. | POŽADOVANÉ PRACOVNÍ MÓDY (REŽIMY)
2.1 | Monopolární řez: Režim čistého řezu (bez koagulace) i režim kombinovaného řezu s koagulací (Blended)
2.2 | Monopolární koagulace: Režim kontaktní koagulace a režim sprejové (bezkontaktní) koagulace
2.3 | Bipolární řez: Integrované režimy pro bipolární řezání
2.4 | Bipolární koagulace – standardní: Režim makrokoagulace a režim precizní (mikro) koagulace
2.5 | Bipolární koagulace – speciální: Dedikovaný režim pro submukózní objemovou redukci měkkých tkání (např. nosní skořepy, měkké patro)
3. | FUNKCE A OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
3.1 | Zpětná vazba: Automatická monitorace měnící se impedance (odporu) tkáně v reálném čase s automatickou úpravou výstupního výkonu
3.2 | Pulzní režim: Funkce pulzní aplikace radiofrekvenční energie v koagulačních módech
3.3 | Časovač (Timer): Integrovaná funkce časového omezení expozice energie
3.4 | Automatické režimy: Podpora funkcí Autostart a Autostop pro bezpečné zahájení a ukončení aktivace energie
3.5 | Akustická signalizace: Zvuková informace reflektující měnící se hodnoty odporu a kvality tkáně během aplikace
3.6 | Zobrazení parametrů: Minimálně 3x nezávislý displej na čelním panelu pro okamžitý přehled a nastavení hodnot výkonu (W)
3.7 | Krok nastavení: Možnost jemného ladění výkonu v režimu precizní bipolární koagulace s krokem po 0,5 W
3.8 | Uživatelská paměť: Možnost uložení minimálně 4 uživatelsky přednastavitelných programů (pamětí)
4. | POŽADOVANÁ SESTAVA A ROZSAH DODÁVKY
4.1 | Hlavní jednotka: 1 ks radiofrekvenčního generátoru (4 MHz, 100 W) splňujícího parametry v bodech 1 až 3
4.2 | Nožní ovladač: 1 ks dvojitého pedálu (nožního spínače) pro aktivaci řezu a koagulace
4.3 | Připojovací kabely: 4 ks bipolárních kabelů kompatibilních s dodávanými pinzetami a sondami, v autoklávovatelném provedení
4.4 | Nosní sondy: 3 ks bipolárních sond pro objemovou redukci nosních skořep, v opakovaně resterilizovatelném (autoklávovatelném) provedení
4.5 | Chirurgická pinzeta: Minimálně 1 ks bipolární pinzety délka 12 cm, 1.0 x 8.0 mm, rovný hrot, nelepivá - červená včetně bipolárního kabelu, autoklávovatelné
4.6 | Sterilizace: Veškeré dodávané příslušenství, sondy, pinzety a kabely přicházející do kontaktu s pacientem musí být prokazatelně autoklávovatelné (parní sterilizace)
4.7 | Mobilní prvek: 1 ks manipulačního (přístrojového) vozíku určeného pro stabilní a bezpečné uložení generátoru a jeho příslušenství
Potvrzuji, že námi nabízený radiofrekvenční generátor a jeho příslušenství splňují všechny výše uvedené minimální technické parametry požadované zadavatelem. Beru na vědomí, že nesplnění kteréhokoliv z parametrů nebo uvedení nepravdivých údajů má za následek okamžité vyloučení z výběrového řízení.
Podpis oprávněné osoby/el. podpis