Šokový zmrazovač krevní plazmy                                                     Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Rychlé a rovnoměrné zmrazování krevní plazmy v krevních vacích |  |
| Zmrazování plazmy pro klinické použití a plazmy k frakcionaci | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dosažení teploty v jádru vaku ≥ -30°C max. 60min. při plně obsazené kapacitě přístroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení a kontrola parametrů zmrazování | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zobrazení aktuálního stavu cyklu a provozních parametry | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Optická nebo akustická signalizace poruchových stavů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kapacita přístroje - zmrazení nejméně 25 vaků krevní plazmy o objemu 230–320 ml během jednoho zmrazovacího cyklu, nebo zmrazení nejméně 15 vaků krevní plazmy o objemu 700–800 ml během jednoho zmrazovacího cyklu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický záznam průběhu zmrazování s možností exportu a tisku, nebo napojení na monitorovací systém zadavatele – Mrazík (zavedení externích kalibrovaných sond monitorovacího systému) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Teplotní čidlo pro snímání teploty v jádru referenčního vaku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Z hlediska dispozičního řešení zadavatele max. rozměry (Š x H x V) = 1200 x 900 x 2000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání v českém jazyce | Klikněte a uveďte ANO/NE |