Centrifugy 2ks                                                                                          Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Stolní nechlazená centrifuga včetně příslušenství pro oddělení HTO |  |
| Výkyvný rotor se 4 pravoúhlými kulatými závěsy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 4 vyměnitelné adaptéry pro zkumavky Ø min. 16mm, délka min. 112mm, kulaté dno, min. 13ks do jednoho adaptéru – celkem min. 52ks zkumavek/rotor | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rotor i adaptéry odolné vůči chemikáliím | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Víko zamezující úniku aerosolu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uzamčení nastavených parametrů a víka během odstřeďování | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| V případě potřeby - nouzové otevření víka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rychlost rotace nastavitelná min. od 200 - 14.000rpm v krocích po 10 rpm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický přepočet rpm/RCF | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení času min. od 1 - 99min., nebo bez omezení času centrifugace | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení intenzity rozběhu i brždění | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odpočet nastaveného času centrifugace začne až v okamžiku, kdy přístroj dosáhne zadaných otáček, nebo požadovaného odstředivého zrychlení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce rychlého krátkodobého odstředění vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce vypnutí zvukové signalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Z důvodu dispozičního řešení na oddělení požaduje zadavatel rozměry centrifugy (Š x H x V) max. 50 x 55 x 35 cm, výška s otevřeným víkem přístroje max. 74 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Z důvodu umístění přístroje na zabudovaný stůl požaduje zadavatel hmotnost přístroje max. 55kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Stolní nechlazená centrifuga včetně příslušenství pro oddělení KL |  |
| Výkyvný rotor se 4 pravoúhlými kulatými závěsy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 4 vyměnitelné adaptéry pro zkumavky o objemu min. 15ml, kulaté dno, min. 6ks do jednoho adaptéru – celkem min. 24ks zkumavek/rotor | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rotor i adaptéry odolné vůči chemikáliím | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Víko zamezující úniku aerosolu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uzamčení nastavených parametrů a víka během odstřeďování | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| V případě potřeby - nouzové otevření víka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rychlost rotace nastavitelná min. od 100 - 4400 rpm v krocích po 100 rpm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický přepočet rpm/RCF | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení času min. od 1 - 99min., nebo bez omezení času centrifugace | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Akcelerace do maximálních otáček a brždění při plném osazení zkumavek max. do 25 sekund | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odpočet nastaveného času centrifugace začne až v okamžiku, kdy přístroj dosáhne zadaných otáček, nebo požadovaného odstředivého zrychlení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce rychlého krátkodobého odstředění vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce vypnutí zvukové signalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Z důvodu dispozičního řešení na oddělení požaduje zadavatel rozměry centrifugy (Š x H x V) max. 35 x 40 x 25 cm, výška s otevřeným víkem přístroje max. 55 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Z důvodu umístění přístroje na zabudovaný stůl požaduje zadavatel hmotnost přístroje max. 20kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |