Rázová vlna									Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Přenosný systém radiální rázové vlny s integrovaným zdrojem stlačeného vzduchu |  |
| Hmotnost systému max. 10 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Barevný dotykový displej min. 8" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Databáze anatomických lokalizací a terapeutických protokolů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Tvorba a ukládání vlastních uživatelských programů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavitelná frekvence min. do 20 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tlak min. 6bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Plynulé nastavení intenzity během probíhající terapie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aplikace jednotlivých impulzů i kontinuální režim | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zobrazení celkového počtu aplikovaných rázů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ruční aplikátor určený pro dlouhodobé používání | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hmotnost aplikátoru max. 900 g | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání min. jednoho terapeutického parametru přímo z aplikátoru bez nutnosti přerušení terapie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální přenos vibrací na obsluhu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. životnost aplikátoru 2 000 000 rázů bez nutnosti servisního zásahu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příslušenství: |  |
| Min. 3 terapeutické vysílače různých velikostí a charakteristik | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Držák aplikátoru | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Spotřební a servisní sada | Klikněte a uveďte ANO/NE |