Lůžko pacientské – MOJIP 11ks

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Lůžko pro lůžkové oddělení MOJIP včetně pasivní antidekubitní matrace a standardního příslušenství, pojízdné provedení |  |
| Elektricky polohovatelné lůžko s motory chráněnými proti mechanickému přetížení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Konstrukce lůžka čistitelná a dezinfikovatelná standardními nemocničními dezinfekčními prostředky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vnější rozměry lůžka max. 220x100cm včetně postranic a ochranných nárazových koleček | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. čtyřdílná ložná plocha – z toho min. zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zádový díl polohovatelný v rozmezí min. 0-70° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení TR/ATR min. ± 13° pomocí elektromotoru | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ložná plocha max. 200x90cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Lůžko umožňuje veškeré polohování a manipulaci i s maximálním možným zatížením | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nosnost min. 250kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Součástí lůžka bude váha umožňující vážení pacienta přímo na lůžku, digitální, s automatickou kompenzací běžného příslušenství lůžka (např. matrace, ložní prádlo apod.). Váha musí splňovat požadavky příslušných metrologických předpisů pro neautomatické váhy a musí umožňovat úřední ověření v souladu s platnou legislativou EU a ČR. Požadována je třída přesnosti minimálně III dle příslušné normy pro neautomatické váhy. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výškové nastavení lůžka pomocí elektromotorů v rozmezí min. 40–75 cm. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Oboustranné mechanické spouštění zádového dílu do polohy CPR | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Integrované prodloužení lůžka min. o 15cm s aretací a přídavnou matrací při prodloužení ložné plochy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čela lůžka odnímatelná se zajištěním proti samovolnému vytažení při transportu pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ochrana rohů lůžka 4-mi nárazovými kolečky (horizontální) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| U hlavy pacienta min. 2 pouzdra určená pro hrazdu a infuzní stojan | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. 4 kola o Ø 150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 2 centrální brzdy, jedna umístěná u hlavy pacienta, ovládání brzd pro všechna kola chodidlem, brzdy přístupné z čela lůžka i z boku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Postranice min. třídílné, ochrana osob se sníženou pohyblivostí před pádem během spánku, odjištění postranice min. 2 pohyby | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zadavatel požaduje z prostorových důvodů na oddělení svislý chod postranic | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vícezónový alarm detekující nebezpečný pohyb pacienta na lůžku při přenesení váhy do oblasti postranic nebo čel lůžka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Sesterský ovladač: |  |
| Ovladač vybavený blokací jednotlivých funkcí a ochranou proti nevyžádanému polohování. Polohy resuscitační, TR/ATR a kardiacké křeslo jsou předprogramované | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Matrace 11ks |  |
| Pasivní antidekubitní matrace vyrobená z vícevrstvé a visco pěny, nebo vícezónová matrace z jednoho typu pěny se zajištěním zónové tuhosti a ventilace. Materiál pro výrobu matrace musí mít sníženou hořlavost. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výška matrace min. 15cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost matrace min. 200kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pro zajištění stability ležícího/sedícího pacienta bude jádro matrace po obvodu vyztuženo | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Potah matrace voděodolný, dezinfikovatelný, pratelný, sundavací. Zip krytý klopou proti zanášení nečistot | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Příslušenství: |  |
| Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí 11ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Držák infuzního stojanu a teleskopický infuzní stojan s háčky 11ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Napájecí kabel min. 3m 11ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Noční stolek s jídelní deskou 11ks |  |
| Pojízdný, oboustranný, uzamykatelný stolek k lůžku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stabilní jednoduše čistitelná konstrukce stolku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odolná vrchní plocha a sklopná jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů, vhodná k použití s tabletovým systémem ve vlastnictví zadavatele | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilovací pružinou, nebo jiným mechanickým způsobem, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kolečka o Ø min. 65mm, min. 2 kolečka brzditelná | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Manipulační madla na korpusu stolku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lůžko musí být zdravotnickým prostředkem dle nařízení MDR 2017/745, označeno CE a splňovat požadavky harmonizovaných norem, zejména EN 60601-2-52 v aktuálním znění. | Klikněte a uveďte ANO/NE |