Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Defibrilátor (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání klinického bifázického (manuální i automatický režim) defibrilátoru se stimulací určeného pro neodkladnou resuscitační péči, vhodného pro použití lůžkových odděleních |  |  |  |
| Použití pro dospělé i dětské pacienty |  |  |  |
| Výstupní energie o síle výboje minimálně 200-270 J |  |  |  |
| Doba nabití do plné síly výboje maximálně 5 vteřin |  |  |  |
| Zařízení musí být provedeno jako bifázický defibrilátor s monitorovací funkcí a musí umožňovat minimálně manuální defibrilaci, režim AED / semiautomatickou defibrilaci a neinvazivní externí stimulaci (pacing) |  |  |  |
| Synchronizovaná i nesynchronizovaná defibrilace |  |  |  |
| Neinvazivní kardiostimulace (pacing) ve volitelných krocích po 1mA či jiné obdobné řešení |  |  |  |
| Přístroj musí umožňovat provoz na baterii i na síť 230 V, použitelný i pro nepřetržitý provoz monitorace |  |  |  |
| Vybaven monitorací a měřením SpO2, NiBP, EKG + vybaven transkutánním kardiostimulátorem |  |  |  |
| Zobrazení alespoň 4 křivek |  |  |  |
| Snímání EKG z defibrilačních elektrod a z až 6ti svodového kabelu |  |  |  |
| Rychlé obnovení EKG křivky, maximálně do 5 vteřin po defibrilaci |  |  |  |
| Záznam grafických trendů minimálně 24 hodin |  |  |  |
| Kapacita baterie minimálně 100 výbojů maximální energií |  |  |  |
| Nabití baterie maximálně do 5 hodin |  |  |  |
| LCD barevný displej |  |  |  |
| Hmotnost maximálně do 8 kg |  |  |  |
| Součástí náhradní baterie, prstové SpO2 čidlo, defibrilační elektrody (dětské + dospělé) |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího