Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Magnetoterapeutický přístroj (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání přístroje pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii |  |  |  |
| Přístroj musí být vybaven minimálně 4 nezávislými magnetoterapeutickými kanály, které umožní současné připojení minimálně 4 aplikátorů a vedení terapie více pacientům současně nebo aplikaci více polí u jednoho pacienta |  |  |  |
| Zařízení musí umožňovat generování pulzního magnetického pole s využitím různých typů průběhů – minimálně obdélníkového, sinusového, trojúhelníkového a exponenciálního pulzu |  |  |  |
| Maximální intenzita magnetického pole min. 125 mT |  |  |  |
| Frekvenční rozsah zařízení minimálně 0–160 Hz |  |  |  |
| Ovládání, nastavování parametrů terapie a zobrazení průběhu léčby přes barevný dotykový displej o velikosti minimálně 5". |  |  |  |
| Přednastavené terapeutické protokoly – databáze léčebných programů pro usnadnění volby terapie |  |  |  |
| Databáze pacientů nebo jiný systém evidence pacientských terapií |  |  |  |
| Zařízení musí umožňovat kombinaci pulzního a stacionárního magnetického pole s možností nastavení jejich poměru |  |  |  |
| Součástí: přístrojový vozík, solenoid (min. 70 cm – max. 80 cm), 4x aplikátor |  |  |  |
| Magnetoterapeutické lehátko |  |  |  |
| Magnetoterapeutické lehátko k vyšetřování pacientů s posuvným solenoidovým aplikátorem |  |  |  |
| Solenoidový aplikátor musí být nastavitelný a posuvný v celé délce lehátka |  |  |  |
| Technologie cíleného magnetického pole umožňující soustředění terapeutického pole do ošetřované oblasti a minimalizaci působení na okolí a obsluhující personál |  |  |  |
| Nosnost lehátka musí být minimálně 120 kg |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího