Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – EKG přístroj (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání dvanácti kanálového EKG přístroje se záznamem, zobrazením, tiskem a archivací EKG křivek, vhodného pro použití na lůžkovém oddělení |  |  |  |
| Ovládání přes displej a klávesnici |  |  |  |
| Barevný dotykový LCD displej o velikosti minimálně 8" |  |  |  |
| Voděodolná alfanumerická omyvatelná klávesnice na přístroji |  |  |  |
| Integrovaná termální tiskárna umožňující tisk EKG záznamu |  |  |  |
| Zobrazení EKG křivek v reálném čase s možností jejich zastavení |  |  |  |
| Interní paměť přístroje musí umožňovat uložení dat minimálně pro 250 pacientů/vyšetření |  |  |  |
| Přístroj musí umožňovat nastavení citlivosti minimálně v rozsahu: 2,5; 5; 10; 20; mm/mV + včetně kombinovaných nastavení typu 10/5 mm/mV a 20/10 mm/mV |  |  |  |
| Rychlost záznamu musí být nastavitelná minimálně v hodnotách: 5; 10; 25; 50 mm/s |  |  |  |
| Volitelný režim dlouhého záznamu – měření a tisk nepřetržitě dokud obsluha nezastaví stiskem tlačítka |  |  |  |
| Ukládání dat minimálně ve formátu JPG a XML |  |  |  |
| Přenos dat minimálně přes Wi-Fi, USB a SD kartu |  |  |  |
| Hmotnost přístroje maximálně 5 kg |  |  |  |
| Součástí dodání: 1x pojízdný přístrojový vozík, 1× pacientský kabel, 1× sada končetinových svodů / elektrod, 6× hrudní elektroda, 1× síťový kabel |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího