Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Infuzní pumpa (2 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání infuzní pumpy určené k přesnému intravenóznímu podávání infuzních roztoků, vhodné pro využití na standardních lůžkových odděleních |  |  |  |
| Ovládání přes barevný dotykový displej (o velikosti minimálně 3"), přes tlačítka nebo kombinovaně dotykovým displejem i tlačítky |  |  |  |
| Displej musí zobrazovat minimálně nastavenou rychlost infuze, podaný objem, alarmová hlášení a stav napájení |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno vizuálním a akustickým alarmem – např. chybová hlášení, porucha tlaku, vzduchové bubliny, vybití nebo poruchu baterie, ukončení infuze) |  |  |  |
| Nastavení rychlosti dávkování minimálně v rozsahu 0,1–1200 ml/h |  |  |  |
| Nastavení objemu infuze minimálně v rozsahu 0,1-9999 ml |  |  |  |
| Nastavení okluzního tlaku minimálně v 10 úrovních |  |  |  |
| Přístroj musí umožňovat archivaci dat v interní paměti – kapacita paměti minimálně 1000 záznamů |  |  |  |
| Zařízení musí umožňovat provoz ze sítě i z interní dobíjecí baterie |  |  |  |
| Výdrž baterie musí být minimálně 5 hodin provozu při běžném použití |  |  |  |
| Musí umožňovat pohotovostní režim (stand-by režim) |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| Hmotnost přístroje maximálně 3 kg |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího