Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Ohřev pacienta (2 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání elektrického ohřívacího systému k zahřívání pacientů - např. prevence a léčba perioperační nebo jiné nežádoucí hypotermie |  |  |  |
| Zahřívání pacienta pomocí proudění ohřátého filtrovaného vzduchu do kompatibilní vyhřívací přikrývky / deky určené pro pacienta |  |  |  |
| Systém musí být určen pro použití s výrobcem určenými kompatibilními ohřívacími dekami |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno filtračním systémem vzduchu, minimálně HEPA filtrem o účinnosti 0,2 μm |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno bezpečnostními prvky pro kontrolu a ochranu ohřevu, zejména ochranou proti přehřátí, kontrolou teploty a signalizací poruchového stavu |  |  |  |
| Zařízení vybaveno ovládacím panelem se zobrazením nastavených parametrů – displej zobrazující provozní stav zařízení a nastavenou teplotu |  |  |  |
| Úroveň hlučnosti zařízení – max. 60 dB |  |  |  |
| Hmotnost zařízení maximálně 10 kg |  |  |  |
| Teplotní nastavení minimálně v rozsahu: +33 až +40 °C |  |  |  |
| Doba dosažení provozní teploty - max. 2 minuty |  |  |  |
| Tepelně odolná hadice z ABS plastu nebo jiného odolného materiálu (uveďte) |  |  |  |
| Délka hadice minimálně 2 m |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího