Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Odsávačka (2 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání elektrické chirurgické odsávačky k odsávání tělních tekutin při zdravotnických výkonech, vhodné pro použití na lůžkových odděleních |  |  |  |
| Odsávačka musí umožňovat plynulé nebo jinak regulovatelné nastavení podtlaku podle potřeb pracoviště a typu výkonu |  |  |  |
| Max. průtok: minimálně 60 l/min. |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno pojízdným stojanem pro snadný přesun, konstrukce stojanu musí být z odolného kovového materiálu |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno minimálně dvěma vstupy podtlaku/dvou lahvovým systémem, aby bylo možné střídání sběrných nádob/lahví během provozu dle potřeby |  |  |  |
| Součástí dodání musí být minimálně dvě sběrné nádoby/lahve pro odsávaný obsah o objemu minimálně 2 l |  |  |  |
| Sběrné nádoby musí být opakovaně použitelné, omyvatelné, sterilizovatelné |  |  |  |
| Při potřebě lze použít místo sběrných nádob/lahví také sběrné vaky |  |  |  |
| Ochrana proti přeplnění sběrné nádoby, který zabrání vniknutí tekutiny do přístroje |  |  |  |
| Hlučnost: maximálně 50 dB |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího