Harmonické skalpely Chirurgie                                                                          Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Harmonické skalpely Chirurgie - 2ks řídících jednotek včetně displeje, 3ks modulů generátorů a harmonických skalpelů |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu dispozičního řešení operačních sálů a typů prováděných operací modulární systém přístrojů |  |
| Umístění ve stropním stativu – rozměry police ve stativu – šxh = 450x491mm |  |
| Připojení monopolárních a bipolárních nástrojů různých výrobců - Olympus, Storz, Wolf, ve vlastnictví zadavatele | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uživatelská obrazovka: |  |
| Dotyková barevná obrazovka pro ovládání elektrochirurgického systému | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uhlopříčka min 10“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Řídící jednotka 2ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Připojení k uživatelské obrazovce | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. 4x rozhraní USB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstup pro odsávačku kouře | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. 4x vstup pro nožní spínače | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| LAN port | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| NFC čtečka |  |
| Napájecí moduly 3ks |  |
| Vstup pro připojení k řídící jednotce | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vstup pro připojení další jednotky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. 1 vstup pro připojení bipolární elektrody (pro kabely s 2 nebo 3-pinovými konektory) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 2 vstupy pro připojení monopolárních elektrod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 1 vstup pro harmonický skalpel/pokročilá bipolární koagulace | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 1 vstup pro neutrální elektrodu (kontrola kvality kontaktu pro dělené elektrody v případě využití dvou energií) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení výkonů pro monopolární a bipolární režimy tlačítky +/- nebo z numerické klávesnice | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Monopolární režimy: |  |
| Standardní režim řezání, výkon min. 300W, frekvence min. 400Khz, proud min. 2A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Smíšený režim řezání, výkon min. 200W, frekvence min. 400Khz, proud min. 1A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Koagulace, výkon max. 120W, proud max. 1A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sprej koagulace výkon min. 110W, proud min. 1A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Soft koagulace min. výkon 110W, proud min. 2A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bipolární režim |  |
| Výkon min.80W, proud min. 1,5A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický bipolární režim, min. od 0 -2s, v krocích po 0,1s, max. výkon 80W, min. proud 1,5A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrokoagulace |  |
| Koagulace cév do průměru max.7mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pro nástroje harmonického skalpelu výkon max.60W, frekvence min. 20 - 80Khz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pro ostatní bipolární nástroje výkon max. 200W, frekvence min. 200 – 500Khz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nožní spínače: |  |
| Jednoduchý – 2ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dvojitý – 2ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Současná aktivace 2 nástrojů při použití dvou napájecích modulů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Wifi | Klikněte a uveďte ANO/NE |