Centrifugy 2 ks								Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Stolní nechlazená centrifuga včetně příslušenství pro oddělení HTO |  |
| Centrifuga splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/746 (IVDR) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výkyvný rotor se 4 kulatými závěsy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 4 vyměnitelné adaptéry pro zkumavky Ø min. 16mm, délka min. 112mm, kulaté (zaoblené) dno, min. 13ks do jednoho adaptéru – celkem min. 52ks zkumavek/rotor | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rotor i adaptéry odolné vůči chemikáliím | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uzamčení nastavených parametrů a víka během odstřeďování | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| V případě potřeby - nouzové otevření víka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rychlost rotace nastavitelná min. od 200 - 14.000rpm v krocích po 10 rpm | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatický přepočet rpm/RCF | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení času min. od 1 - 99min., nebo bez omezení času centrifugace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení intenzity rozběhu i brždění | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odpočet nastaveného času centrifugace začne až v okamžiku, kdy přístroj dosáhne zadaných otáček, nebo požadovaného odstředivého zrychlení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Funkce rychlého krátkodobého odstředění vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce vypnutí zvukové signalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Z důvodu umístění přístroje na zabudovaný stůl požaduje zadavatel hmotnost přístroje max. 55kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Stolní nechlazená centrifuga včetně příslušenství pro oddělení KL |  |
| Centrifuga splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/746 (IVDR) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výkyvný rotor se 4 kulatými závěsy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 4 vyměnitelné adaptéry pro zkumavky Ø min. 16mm, délka min. 108mm, kulaté (zaoblené) dno, min. 6ks do jednoho adaptéru – celkem min. 24ks zkumavek/rotor | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rotor i adaptéry odolné vůči chemikáliím | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uzamčení nastavených parametrů a víka během odstřeďování | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| V případě potřeby - nouzové otevření víka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rychlost rotace nastavitelná min. od 200 - 14000 rpm v krocích po 10 rpm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický přepočet rpm/RCF | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení času min. od 1 - 99min., nebo bez omezení času centrifugace | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Akcelerace do maximálních otáček a brždění při plném osazení zkumavek max. do 25 sekund | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odpočet nastaveného času centrifugace začne až v okamžiku, kdy přístroj dosáhne zadaných otáček, nebo požadovaného odstředivého zrychlení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce rychlého krátkodobého odstředění vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce vypnutí zvukové signalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Z důvodu umístění přístroje na zabudovaný stůl požaduje zadavatel hmotnost přístroje max. 55kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |