## technický dotazník
Příloha č. 1 Technická specifikace a cenová nabídka
„Dodávky jednorázových vyšetřovacích nitrilových nepudrovaných rukavic“
OPA/Hal/2026/17/rukavice
Číslo zakázky: P26V00000215
žlutě podbarvené buňky vyplní účastník
Účastník
Název:
Sídlo:
IČO:
Část A: Legislativní a bezpečnostní minimum (Dokládá se certifikáty)
Poř. č. | Požadovaný parametr (Minimální úroveň) | Splňuje (ANO / NE) | Přesný odkaz na doložený dokument (např. str. 2 certifikátu XY)
1. | Materiál a provedení: 100% nitril (akrylonitril-butadienový kaučuk), jednorázové, nesterilní, nepudrované zbytkový prach max. 2,0 mg na jednu rukavici), pravolevé (univerzální).
2. | Zdravotnický prostředek: Shoda s nařízením MDR (EU) 2017/745, třída rizika I. (Dodavatel dokládá EU prohlášení o shodě).
3. | Osobní ochranný prostředek (OOP): Shoda s nařízením (EU) 2016/425, kategorie III (ochrana před chemickými látkami a mikroorganismy).
4. | Styk s potravinami: Shoda s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
5. | Lékařské standardy (EN 455): Plné splnění normy ČSN EN 455 (části 1, 2, 3 a 4).
6. | Normy pro ochranné prostředky (OOP): Plné splnění norem ČSN EN ISO 21420, ČSN EN ISO 374-1 (minimálně Typ B), ČSN EN ISO 374-2, ČSN EN ISO 374-4, ČSN EN ISO 374-5, ČSN EN 16523-1+A1.
7. | Těsnost (AQL): Hodnota AQL (Acceptable Quality Limit) pro zkoušku průniku vody (EN 455-1) musí být nejvýše 1,5 (nebo přísnější, např. 1,0 nebo 0,65).
8. | Pevnost při přetržení (Force at Break): Zadavatel požaduje nadstandardní minimální mediánovou sílu při přetržení před stárnutím nejméně 9,0 N. Tento požadavek je přísnější než základní minimum normy ČSN EN 455-2 pro vyšetřovací rukavice.
9. | Ochrana proti virům a mikroorganismům: Certifikace podle EN ISO 374-5 s výslovnou deklarací ochrany proti virům (slovo „VIRUS“ na piktogramu / v certifikátu).
Část B: Fyzické parametry a balení (Dokládá se katalogovým listem / vzorky)
Poř. č. | Požadovaný parametr (Minimální úroveň) | Splňuje (ANO / NE) | Popis nabízeného řešení dodavatelem
10. | Povrch a úchop: Povrch rukavic musí být texturovaný minimálně na konečcích prstů pro zajištění bezpečného úchopu.
11. | Délka rukavice: Minimální délka rukavice musí činit 240 mm pro všechny požadované velikosti.
12. | Zakončení (manžeta): Rovnoměrně rolovaný okraj po celém obvodu manžety.
13. | Nabízené velikosti: Dostupnost v kompletní škále velikostí XS, S, M, L, XL.
14. | Doba použitelnosti a exspirace: Celková doba použitelnosti zboží musí činit minimálně 3 roky od data výroby. V době dodání do místa plnění musí zbývat nejméně 80 % celkové doby exspirace (skladovatelnosti) uvedené výrobcem.
15. | Zápach: Výrobek nesmí vykazovat žádný specifický, dráždivý nebo obtěžující chemický zápach.
16. | Balení a označení obalů: Originální primární balení maximálně po 100 ks. Na jednotkových i hromadných obalech musí být jasně uvedena velikost, identifikace výrobce/dovozce, materiálové složení, označení CE a příslušné piktogramy v českém jazyce.

## cenová nabídka
Rukavice vyšetřovací | Předpokl. množství v ks/12 měsíců | Katalogové číslo | Obchodní název | Počet ks v balení | Nabídková cena za balení v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za balení v Kč vč. DPH | Nabídková cena za předpokl. množství v Kč bez DPH | DPH v Kč za předpokl. množství | Nabídková cena za předpokl. množství v Kč vč. DPH
Velikost XS | 10000 | [5 empty] | 0 | 0
Velikost S | 600000 | [5 empty] | 0 | 0
Velikost M | 1200000 | [5 empty] | 0 | 0
Velikost L | 700000 | [5 empty] | 0 | 0
Velikost XL | 150000 | [5 empty] | 0 | 0
CENA CELKEM - TYTO CENY BUDOU UVEDENY V KRYCÍM LISTU | [8 empty] | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ K CENĚ: Jednotkové ceny musí zahrnovat i veškeré náklady spojené se zapojením do centrálního konsignačního skladu NemLog a.s., včetně logistického poplatku, který může činit nejvýše 9 % z ceny distribuovaného zboží bez DPH. Podrobné podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 7 zadávací dokumentace.