Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Přístroj pro intermitentní vakuovou terapii

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Přístroj pro provádění intermitentní vakuové terapie – střídání působení negativního a pozitivního tlaku na dolní končetiny s výsuvem |  |  |  |
| Přístroj musí zvládnout minimálně 10 hodin nepřetržitého provozu |  |  |  |
| Integrovaný ovládací panel umístěný mimo dosah pacienta |  |  |  |
| Přístroj je vybaven pohotovostním tlačítkem pro nouzové vypnutí přístroje v případě potíží |  |  |  |
| Napájecí napětí: 230 V/ 50 Hz, 800 VA |  |  |  |
| Hmotnost přístroje: max. 200 kg |  |  |  |
| Nosnost přístroje: min. 110 kg |  |  |  |
| Terapeutické programy a tlakové fáze |  |  |  |
| Přednastavené terapeutické programy – minimálně 15 programů |  |  |  |
| Délka terapeutických programů v rozmezí minimálně 25–45 minut |  |  |  |
| Manuální nastavení individuálních terapií |  |  |  |
| Nastavitelná délka terapie v rozmezí minimálně 1-90 minut |  |  |  |
| Délka fáze negativního tlaku: min. 2 s, max. 30 s |  |  |  |
| Délka fáze pozitivního tlaku: min. 2 s, max. 30 s |  |  |  |
| Rozsah negativního tlaku: min. – 20 mbar, max. – 70 mbar |  |  |  |
| Rozsah pozitivního tlaku: min. 0 – 0,2 bar |  |  |  |
| Terapeutické lehátko |  |  |  |
| Terapeutické elektrické pacientské lehátko s horizontálním výsuvem min. do délky 300 cm |  |  |  |
| Terapeutický válec |  |  |  |
| Válec umožňuje rehabilitaci obou dolních končetin ve stejný čas |  |  |  |
| Průměr terapeutického válce minimálně 50 cm |  |  |  |
| Obvod terapeutického válce minimálně 170 cm |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího