Videokolposkop								Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Konvergentní stereoskopická optická soustava včetně přímého sledování očima (pomocí očnic) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 3D obraz | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pracovní vzdálenost min. 300mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dioptrická korekce minimálně ±7 D | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 5 stupně zvětšení, nejvyšší zvětšení min. 25x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jemné horizontální a vertikální polohování optické hlavy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládání pomocí nožního pedálu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Osvětlení: |  |
| Intenzita osvětlení minimálně 40 000 lx v pracovní vzdálenosti | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrovaný LED zdroj | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Plynulá regulace intenzity osvětlení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Barevná teplota minimálně 5 500 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zelený filtr pro zvýraznění cévní kresby | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kamera: |  |
| Integrovaná nebo externí Full HD kamera | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přenos obrazu na externí monitor zajistí dodavatel včetně kabeláže | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výstup min. HDMI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ukládání snímků a videosouborů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Komunikace s PACS, NIS (Fons - Stapro) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Mobilní stojan: |  |
| Kolečka s brzdou | Klikněte a uveďte ANO/NE |