## základní technické požadavky
Příloha č. 3_základní technické požadavky
název veřejné zakázky: „Jednorázové flexibilní ureterorenoskopy“
číslo veřené zakázky: P/004/SKL/26
popis | SPLNĚNO ANO / NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy na dokumenty včetně uvedení čísla strany v předložené nabídce
ureterorenoskop flexibilní jednorázový 9,6F předpokládaný odběr v průběžných dodávkách 160 ks / 24 měsíců
- jednorázový flexibilní ureterorenoskop určený k použití pro vizualizaci orgánů, dutin a kanálů v močových cestách (močové trubice, měchýře, močovodu, renálních pohárků a papil) transuretrálním nebo perkutánním přístupem, možnost použití ve spojení s endoskopickým příslušenstvím k provádění různých diagnostických a léčebných výkonů v močových cestách.
- každý endoskop musí být vždy dodán včetně 1 ks jednorázového irigačního setu, který musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilního se stávající irigační pumpou Endoflow II na pracovišti COS zadavatele
- max. průměr distálního konce 9,6 F (3,2mm)
- min. průměr pracovního kanálu 3,6 F (1,2mm)
- CMOS čip v distálním konci
- vestavěný LED zdroj světla
- pracovní délka min. 670 mm
- min. 2 vstupy pro pracovní kanál
- plně kompatibilní s laserovou terapií
- hloubka ostrosti min. 3 – 100 mm
- směr pohledu 0 stupňů (přímý pohled)
- zorné pole min. 110˚
- požadovaný úhel ohybu nahorů min. 275° / dolů min. 275°
- ukládání videí a fotek na USB pomocí tlačítek na ovládací sekci endoskopu
- přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) a prostorové omezenosti plně kompatibilní se stávajícím endoskopickým videoprocesorem EOS – H – 01 výrobce Anqing Medical na pracovišti COS zadavatele
ureterorenoskop flexibilní jednorázový 8,1F předpokládaný odběr v průběžných dodávkách 80 ks / 24 měsíců
- jednorázový flexibilní ureterorenoskop určený k použití pro vizualizaci orgánů, dutin a kanálů v močových cestách (močové trubice, měchýře, močovodu, renálních pohárků a papil) transuretrálním nebo perkutánním přístupem, možnost použití ve spojení s endoskopickým příslušenstvím k provádění různých diagnostických a léčebných výkonů v močových cestách.
- každý endoskop musí být vždy dodán včetně 1 ks jednorázového irigačního setu, který musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilního se stávající irigační pumpou Endoflow II na pracovišti COS zadavatele
- max. průměr distálního konce 8,1 F (2,7mm)
- min. průměr pracovního kanálu 3,6 F (1,2mm)
- CMOS čip v distálním konci
- vestavěný LED zdroj světla
- pracovní délka min. 670 mm
- min. 2 vstupy pro pracovní kanál
- plně kompatibilní s laserovou terapií
- hloubka ostrosti min. 3 – 100 mm
- směr pohledu 0 stupňů (přímý pohled)
- zorné pole min. 120˚
- požadovaný úhel ohybu nahorů min. 275° / dolů min. 275°
- ukládání videí a fotek na USB pomocí tlačítek na ovládací sekci endoskopu
- přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) a prostorové omezenosti plně kompatibilní se stávajícím endoskopickým videoprocesorem EOS – H – 01 výrobce Anqing Medical na pracovišti COS zadavatele
Poznámky: - pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud uchazeč nabídne řešení s lepšími technickými parametry splňujícími požadovaný medicínský účel, je povinen u každé položky stručně uvést, v čem je nabízený produkt lepší od zadavatelem požadovaného daného technického parametru. - u technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.